# PHỤ LỤC II

# CẤU HÌNH, TÍNH NĂNG KỸ THUẬT CHI TIẾT

Dự toán: Kế hoạch mua sắm trang thiết bị y tế năm 2025

(Kèm theo Công văn số          /BVTD-HCQT ngày       tháng       năm 2025 của Bệnh viện Từ Dũ)

# I. KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

# 1. Máy hấp tiệt khuẩn nhiệt độ cao

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 |
| 3 | Đạt tiêu chuẩn CE/EU Certificate hoặc FDA (Mỹ) hoặc MDR hoặc tương đương |
| 4 | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| 5 | Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 60% |
| 6 | Xuất xứ: G7 hoặc EU |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Nồi hấp tiệt trùng nhiệt độ cao kèm đầy đủ phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu gồm: |
| 1 | Máy chính: 01 cái |
| 2 | Các phụ kiện đi kèm tối thiểu gồm: |
|  | Giá đẩy đồ đồng bộ chính hãng: 02 cái |
|  | Xe đẩy đồ đồng bộ chính hãng: 04 xe |
|  | Giỏ hấp đi kèm đồng bộ chính hãng: 12 cái |
|  | Bộ kiểm tra Bowie - Dick test bằng điện tử : 01 bộ |
|  | Hệ thống lọc làm mềm nước và bồn chứa (phù hợp với công suất máy chính): 01 bộ |
|  | Máy ủ chỉ thị màu: 01 cái |
|  | Máy nén khí: 01 cái |
|  | Bộ phụ kiện vật tư tiêu hao dành cho thay thế định kỳ trong thời gian bảo hành, chính hãng: 01 bộ, tối thiểu gồm: |
|  | - Gioăng cửa: 02 cái |
|  | - Bộ bảo trì bẫy hơi nước: 03 bộ |
|  | - Lọc khí: 01 bộ |
|  | Hướng dẫn sử dụng bàng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Tính năng kỹ thuật |
|  | - Là thiết bị tiệt trùng bằng hơi nước và sấy khô bằng chân không. |
|  | - Công suất ≥ 12 STU hoặc ≥ 900 lít |
|  | - Máy có 02 cửa, mở cửa theo chiều dọc |
|  | - Khung máy và khung đế máy được chế tạo bằng thép không gỉ |
|  | - Mặt máy phía trước đồng thời là cửa kỹ thuật làm bàng thép không gỉ loại 304 hoặc tương đương |
|  | - Toàn bộ đường ống dẫn, van tiếp xúc với hơi trong quá trình hoạt động được làm bằng thép không gỉ |
|  | - Đường ống được bọc cách nhiệt |
|  | - Các van hơi điều khiển bằng khí nén. |
|  | - Bề rộng của thiết bị ≤ 1000 mm |
| 2 | Buồng máy tiệt trùng |
|  | - Cấu trúc vật liệu thép không gỉ 316 L hoặc tương đương, độ dầy vật liệu: ≥ 5 mm |
|  | - Bề mặt khoang được đánh bóng |
|  | - Có ray đồng bộ với giá đẩy đồ tiệt trùng |
|  | - Gioăng cửa làm bằng Silicon |
|  | - Có cảm biến đo áp suất buồng ngoài |
| 3 | Cửa buồng |
|  | - Cửa buồng là loại cửa trượt dọc tự động |
|  | - Cấu trúc cửa bằng vật liệu thép không gỉ 316L hoặc tương đương |
| 4 | Hệ thống bơm chân không |
|  | - Tích hợp hệ thống chân không với bộ trao đổi nhiệt và bồn tuần hoàn nước |
|  | - Toàn bộ thiết bị được tích hợp theo máy |
|  | - Sấy khô chân không |
| 5 | Bộ sinh hơi |
|  | - Bộ sinh hơi bằng điện |
|  | - Bộ sinh hơi được đặt ở phía dưới buồng hấp hoặc tương đương |
|  | - Công suất bộ sinh hơi: ≥ 45 kW |
|  | - Bộ sinh hơi được bọc cách nhiệt bằng bông khoáng hoặc tương đương |
|  | -Tích hợp bể chứa nước bên trong máy, tự động cấp nước từ bể chứa thông qua các van và bơm câp |
|  | - Tự động kiểm soát mực nước tối thiểu |
|  | - Trong trường hợp quá áp hoặc thiếu nước bộ ngắt mạch của thanh đốt sẽ chuyển sang trạng thái đóng |
|  | - Nồi hơi có chế độ xả đáy tự động bằng điện tử |
|  | - Áp suất vận hành tối đa của nồi hơi ≥ 3 bar |
| 6 | Bộ phận điều khiển |
|  | - Thiết bị đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn cho thiết bị điện như: EN 61010-1 và EN 61010-2-040 hoặc tương đương |
|  | - Sử dụng bộ điều khiển: PLC |
|  | - Có máy in nhiệt được tích hợp trên cửa lấy đồ ra |
|  | - Màn hình điều khiển cảm ứng màu ≥ 10 inch ở phía trước và ≥ 7 inch ở cửa lấy đồ ra |
|  | - Màn hình thiết bị có thể hiển thị các thông tin như: |
|  | + Hiển thị nhiệt độ, áp ỉực khoang tiệt trùng |
|  | + Hiển thị thời gian còn lại |
|  | + Hiển thị áp lực vỏ |
|  | - Thiết bị có thể hiển thị trạng thái hiện thời của thiết bị như: |
|  | + Chờ, sẵn sàng, kết thúc chưong trình thông qua đèn báo thể hiện trạng thái |
|  | + Các bước của chu trình hiện tại |
|  | + Hiển thị biểu đồ chu trình hoạt động, các thông số cài đặt máy (nhiệt độ và áp suất). |
| 7 | Phần mềm điều khiển |
|  | - Các thông số nhiệt độ và áp suất của chu trình được đo và kiểm soát theo tiêu chuẩn EN 285 hoặc tương đương |
|  | - Phần mềm điều khiển đáp ứng theo tiêu chuẩn EN 62304 hoặc tương đương |
|  | - Có ≥ 20 chương trình có thể tùy chỉnh |
|  | - Nếu trong thời gian dài không hoạt động, chế độ tiết kiệm năng lượng sẽ được kích hoạt |
|  | - Nhiệt độ hiển thị theo độ C |
| 8 | Các thiết bị đo đạc, giám sát và chức năng an toàn |
|  | - Các thông số nhiệt độ và áp suất của chu trình được đo và kiểm soát theo tiêu chuẩn EN 285 thông qua: ≥ 01 cảm biến nhiệt độ và ≥ 01 cảm biến áp suất tuyệt đối hoạt động độc lập được lắp đặt trong buồng hấp |
|  | - Hệ thống giám sát hoạt động độc lập ghi lại, đánh giá và thông báo độ sai lệch với cài đặt trong quá trình vận hành |
|  | - Có giao thức kết nối, tối thiểu có Ethernet hoặc USB hoặc tương đương |
|  | - Nếu có lỗi trong chu kỳ hấp, máy sẽ dừng chu trình và chuyển sang trạng thái an toàn |
|  | - Không cho phép mở cửa trong quá trình hoạt động. Có cơ cấu tránh kẹt |
|  | - Không cho mở cửa buồng hấp cho tới khi áp suất bên trong buồng tiệt trùng cân bằng với áp suất bên ngoài. |
|  | - Có công tắc ngắt khẩn cấp để dừng ngay chu trình hấp |
| 9 | Tiệt khuẩn và các chương trình hoạt động |
|  | Thời gian hoàn thành một chu trình ≤ 55 phút, không bao gồm chương trình hấp nhanh |
|  | - Có thể cài đặt nhiệt độ tiệt trùng từ ≤121 độ C đến ≥134 độ C |
|  | Chương trình cài đặt sẵn: ≥6 chương trình |
|  | + Chương trình cho các dụng cụ rỗng, đơn giản. Nhiệt độ tiệt trùng 134°c |
|  | + Chương trình cho các dụng cụ đóng gói và giá đỡ nặng. Nhiệt độ tiệt trùng 134°c |
|  | + Chương trình cho các vật liệu đóng gói, dụng cụ có khả năng chịu nhiệt thấp hơn. Nhiệt độ tiệt trùng 121 °C |
|  | + Chương trình kiểm tra Bowie - Dick. Kiểm tra độ xâm nhập hơi nước với các gói thử nghiệm, đóng gói. Nhiệt độ 134°c |
|  | + Chương trình kiểm tra chân không |
|  | + Chương trình làm nóng máy |
|  | + Có tính năng sấy khô tự động ở cuối chương trình |
| 10 | Giá đẩy đồ đồng bộ chính hãng |
|  | - Giá đẩy đồng bộ và phù hợp với máy |
|  | - Hệ thống khung, gầm, tấm kê được làm bằng thép không gỉ AISI304 hoặc tương đương |
|  | Xe đẩy đồ đồng bộ chính hãng |
|  | - Xe đẩy đồng bộ và phù hợp với máy |
|  | - Khung xe được chế tạo từ thép không gỉ |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |
| 3 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 7 | Nhà cung cấp có trách nhiệm kết nối với hệ thống CNTT của bệnh viện (nếu có) |

2. Máy hấp tiệt khuẩn nhiệt độ thấp

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 |
| 3 | Đạt tiêu chuẩn CE/EU Certificate hoặc FDA (Mỹ) hoặc MDR hoặc tương đương |
| 4 | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| 5 | Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 60% |
| 6 | Xuất xứ: thuộc một trong các nước thuộc nhóm nước G7 |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy hấp tiệt khuẩn nhiệt độ thấp kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Máy chính: 01 cái. |
| 2 | Máy in nhiệt tích hợp trong máy: 01 cái. |
| 3 | Bộ Kit lắp đặt và bảo dưỡng: 01 bộ |
| 4 | Giá tiệt trùng: 02 cái. |
| 5 | Hóa chất chạy máy H2O2: 02 bộ. |
| 6 | Chỉ thị hóa học: 01 hộp |
| 7 | Chỉ thị sinh học: 01 hộp |
| 8 | Giấy in: 10 cuộn. |
| 9 | Máy đọc chỉ thị sinh học: 01 cái |
| 10 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Tính năng chung: |
|  | Thiết bị sử dụng chất tiệt trùng H2O2 để tiệt trùng các dụng cụ y tế và các dụng cụ kém chịu nhiệt |
|  | Loại ≥ 02 cửa trượt dọc |
|  | Nhiệt độ buồng hấp ≤ 56 độ C |
|  | Khung máy chính làm từ thép không gỉ hoặc hợp kim thép các-bon mạ kẽm. |
|  | Buồng máy chính làm từ thép không gỉ hoặc hợp kim nhôm |
|  | Màn hình hiển thị sử dụng ≥ 2 ngôn ngữ |
| 2 | Buồng tiệt trùng: |
|  | Dung tích buồng tiệt trùng ≥ 145 lít |
|  | Buồng dạng hình hộp chữ nhật hoặc vuông |
|  | Buồng hấp được bọc cách nhiệt |
|  | Có bộ lọc khí HEPA hoặc tương đương, lọc hiệu suất ≥ 99.9%. |
|  | Có bộ lọc để xử lý tồn dư H2O2 |
|  | Có công nghệ plasma trong buồng hấp |
| 3 | Chương trình tiệt trùng: |
|  | Có ≥ 04 chu trình tiệt trùng được lập trình sẵn trong máy dùng để tiệt trùng bề mặt dụng cụ, tiệt trùng các dụng cụ nội soi ống cứng và ống mềm. |
|  | Chu trình hấp có tối thiểu các giai đoạn bao gồm: giai đoạn điều kiện (hoặc kiểm tra hệ thống), giai đoạn bơm H2O2, giai đoạn plasma, giai đoạn sục khí |
|  | Thời gian hấp theo chu trình cài đặt: ≤ 65 phút |
|  | Số chu trình có thể cài đặt: ≥ 3 chu trình |
|  | Có tính năng cô đặc nồng độ hóa chất tiệt khuẩn≥ 80% |
| 4 | Tính năng an toàn: |
|  | Cửa có khả năng ngăn cản việc đóng cửa khi có vật cản |
|  | Có báo lỗi tối thiểu về nhiệt độ, áp suất |
|  | Có công tắc ngắt khẩn cấp hoặc phần mềm để dừng chu trình tiệt trùng khi có sự cố. |
|  | Có hệ thống giám sát áp suất hoặc cảm biến áp suất cửa |
|  | Nhiệt độ buồng hấp được kiểm soát bằng cảm biến |
| 5 | Hệ thống điều khiển: |
|  | Thiết bị được điều khiển bằng vi xử lý hoặc PLC hoặc tương đương |
|  | Máy trang bị màn hình cảm ứng màu, kích thước ≥ 7 inch. |
|  | Phần mềm quản lý theo dõi liên tục các thông số của chu trình hấp tối thiểu có: áp suất, nhiệt độ, mức chân không. |
|  | Có bộ nhớ lưu trữ dữ liệu |
| 6 | Bơm chân không: có |
| 7 | Hóa chất tiệt trùng: |
|  | Nồng độ H2O2: 60% (±5%) |
| 8 | Máy đọc chỉ thị sinh học |
|  | Thời gian hiển thị kết quả ≤ 20 phút |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |
| 3 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 7 | Nhà cung cấp có trách nhiệm kết nối với hệ thống CNTT của bệnh viện (nếu có) |

3. Máy rửa khử khuẩn dụng cụ phẫu thuật

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 |
| 3 | Đạt tiêu chuẩn CE/EU Certificate hoặc FDA (Mỹ) hoặc MDR hoặc tương đương |
| 4 | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| 5 | Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 60% |
| 6 | Xuất xứ: G7 hoặc EU |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
| 1 | Máy chính |
|  | Máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn: 1 Bộ |
| 2 | Các phụ kiện đi kèm bao gồm. |
|  | Xe đẩy giá rửa dụng cụ chính hãng: 2 Chiếc |
|  | Giá rửa dụng cụ 5 tầng: 1 Chiếc |
|  | Giá rửa dụng cụ nội soi hoặc giá rửa dụng cụ gây mê: 1 Chiếc |
|  | Giỏ lưới đựng dụng cụ đồng bộ chính hãng: 30 cái |
|  | Hệ thống bồn nước cho máy rửa kèm bơm tăng áp: 01 hệ thống |
|  | Bộ phụ kiện vật tư tiêu hao dành cho thay thế định kỳ trong thời gian bảo hành, chính hãng: 01 bộ |
|  | Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh + tiếng Việt: 1 Bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Yêu cầu chung |
|  | Máy rửa khử khuẩn dụng cụ 2 cửa để rửa và khử khuẩn các sản phẩm trong y tế như: dụng cụ phẫu thuật, dụng cụ nội soi hay MIS, dụng cụ gây mê, dụng cụ nhãn khoa, các hộp đựng, giày phòng mổ, rửa dụng cụ phẫu thuật robotics,… |
| 2 | Tính năng kỹ thuật |
| 2.1 | Máy chính |
|  | - Khung thân máy hoặc vỏ máy được chế tạo bằng thép không gỉ 304 hoặc tương đương |
|  | - Máy có thể vận hành tự động và độc lập cho đến khi hoàn tất chương trình. |
|  | - Hệ thống sấy phân phối nhiệt qua hệ thống tay quay của giá rửa |
|  | - Kích thước bề rộng của thiết bị ≤ 1200 mm |
|  | - Chiều sâu ≤ 1000 mm |
| 2.2 | Buồng rửa |
|  | - Vật liệu chế tạo hoàn toàn bằng thép không gỉ, chất liệu AISI 316L hoặc tương đương |
|  | - Hệ thống phân phối nước bên trong buồng rửa tối thiểu bao gồm: |
|  | + Có ≥ 02 cánh tay quay bên trong buồng rửa |
|  | + Có cổng kết nối nước cho giá rửa dụng cụ |
|  | - Bên trong buồng rửa có các dẫn hướng cho giá rửa dụng cụ |
|  | - Có chức năng xả hết nước trong buồng rửa trước khi bắt đầu chu trình |
| 2.3 | Cửa buồng |
|  | - Cửa mở tự động, theo chiều dọc, hướng mở cửa xuống phía dưới |
|  | - Kính cửa là kính an toàn có khả năng cách âm và cách nhiệt |
|  | - Có gioăng cửa |
|  | - Điều khiển bằng động cơ điện hoặc tương đương |
| 2.4 | Hệ thống sấy |
|  | - Hệ thống sấy không khí qua màng lọc HEPA hoặc tương đương |
|  | - Không khí được sấy khô bằng bộ phận trao đổi nhiệt có công suất ≥ 6kW, công suất của motor sấy ≥ 2kW hoặc sử dụng ≥2 bộ phận sấy, bộ phận sấy cấp 1 có công suất ≥ 2 kW, bộ sấy cấp 2 có công suất ≥ 5 kW |
| 2.5 | Hệ thống bơm |
|  | - Hệ thống bơm định lượng hóa chất được thiết kế bên trong máy |
|  | - Có ≥ 02 bơm định lượng |
| 2.6 | Hệ thống điều khiển |
|  | - Màn hình điều khiển dạng cảm ứng, kích thước ≥ 7 inch ở cửa cấp đồ vào và lấy đồ ra |
|  | - Có khả năng kiểm soát toàn bộ các chu trình. |
|  | - Trang bị bộ điều khiển PLC hoặc cao cấp hơn, các thông số cài đặt được bảo vệ bằng mật khẩu. |
|  | - Chương trình khử khuẩn được kiểm soát bằng giá trị A0, theo tiêu chuẩn EN ISO 15883 hoặc tương đương. |
|  | - Có cảm biến cung cấp các thông tin về nhiệt độ, áp suất, liều lượng hóa chất, mực nước… |
|  | - Có chức năng điều khiển các bộ truyền động như: van, máy bơm và công tắc tơ theo các giá trị đã được cài đặt trong quá trình vận hành. |
|  | - Có chế độ Standby hoặc chế độ chờ |
|  | - Có thể thiết lập chương trình theo nhu cầu: ≥ 25 chương trình |
|  | - Có thể lưu trữ dưới dạng PDF và xuất file dưới dạng Excel hoặc lưu trữ tại USB |
|  | - Cửa lấy đồ ra chỉ có thể mở được khi chương trình đã được thực hiện hoàn tất và thành công. |
|  | - Được trang bị nút dừng khẩn cấp |
|  | - Có tích hợp máy in nhiệt ở cửa lấy đồ ra |
| 2.7 | Các chương trình rửa |
|  | - Chu trình hoàn toàn tự động. Các tham số được đặt theo yêu cầu người sử dụng và theo các loại thiết bị, dụng cụ. |
|  | - Mỗi chu trình rửa bao gồm ≥5 giai đoạn, tối thiểu gồm: |
|  | + Rửa sơ |
|  | + Rửa sạch |
|  | + Tráng sạch |
|  | + Khử khuẩn |
|  | + Sấy khô |
|  | - Có ≥ 08 chương trình được cài đặt sẵn: |
|  | + Bơm tuần hoàn: ≥ 750 lít/phút, công suất ≥ 2 kW |
|  | + Dung tích buồng rửa : ≥ 350 lít |
|  | + Công suất tối đa mỗi chu trình: ≥ 18 khay |
| 2.8 | Xe đẩy giá rửa dụng cụ |
|  | - Được chế tạo bằng thép không gỉ 304 hoặc tương đương |
|  | - Có khóa khi ghép và tách xe đẩy |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |
| 3 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 7 | Nhà cung cấp có trách nhiệm kết nối với hệ thống CNTT của bệnh viện (nếu có) |

4. Máy rửa sóng siêu âm

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%. |
|  | Nhà sản xuất đối với thiết bị chính phải có chứng nhận chất lượng: ISO 13485/ISO 9001 |
|  | Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C |
|  | + Độ ẩm tối đa : ≥ 70% |
|  | Xuất xứ: G7 hoặc EU |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy chính: 01 máy. |
|  | Rổ dây/Khay đựng dụng cụ bằng thép không rỉ (basket): 01 cái. |
|  | Nắp đậy bằng thép không rỉ: 01 cái. |
|  | Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt + tiếng Anh: 01 bộ. |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Dung tích buồng rửa: khoảng ≥ 60 lít. |
|  | Bồn rửa được làm bằng thép không gỉ 304 hoặc tương đương |
|  | Vỏ ngoài của thiết bị làm bằng thép không gỉ 304 hoặc tương đương |
|  | Công suất điện tiêu thụ gia nhiệt: ≤ 3000W |
|  | Bộ phát siêu âm tần số cao tích hợp sẵn ≥ 37kHz |
|  | Rửa sạch dụng cụ bằng sóng siêu âm. |
|  | Bảng điều khiển chống thấm nước, hiển thị bằng Led |
|  | Máy có thể hiển thị được nhiệt độ và thời gian trên Bảng điều khiển |
|  | Điều khiển hoạt động bằng hệ thống vi xử lý, cài đặt được chương trình, thời gian, nhiệt độ rửa, khử khí. |
|  | Thời gian rửa có thể đặt từ ≤1 đến ≥ 360 phút. |
|  | Nhiệt độ bồn rửa có thể đặt lên đến ≥ 60 độ C. |
|  | Kiểm soát thời gian và nhiệt độ điện tử, nhiệt độ từ ≤ 30 - ≥ 80 ° C |
|  | Lưu được ≥ 4 chương trình rửa |
|  | Máy có ≥5 chế độ hoạt động cơ bản : |
|  | + Chế độ làm sạch nhẹ |
|  | + Chế độ làm sạch đồng đều |
|  | + Chế độ xung mạnh |
|  | + Chế độ kết hợp làm sạch đồng đều và xung mạnh |
|  | + Chế độ khử khí |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |
| 3 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 7 | Nhà cung cấp có trách nhiệm kết nối với hệ thống CNTT của bệnh viện (nếu có) |

5. Tủ sấy

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 |
| 3 | Đạt tiêu chuẩn CE/EU Certificate hoặc FDA (Mỹ) hoặc tương đương |
| 4 | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| 5 | Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 60% |
| 6 | Xuất xứ (máy chính): G7 hoặc Châu Âu |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Tủ sấy kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy chính: 01 cái |
|  | Giá để dụng cụ, hộp hấp chính hãng: 01 bộ |
|  | Giá treo dây thở chính hãng: 01 bộ |
|  | Rổ đựng dụng cụ đồng bộ chính hãng: ≥ 20 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Máy chính: |
|  | - Vật liệu: thép không gỉ , đạt tiêu chuẩn AISI (American Iron and Steel Institute) |
|  | - Kích thước máy chính: Chiều rộng ≤ 1000 mm Chiều sâu ≤ 1000 mm Chiều cao ≤ 2200 mm |
|  | - Dung tích buồng sấy ≥ 290 lít |
|  | - Cửa buồng sấy dạng kính, cách âm, cách nhiệt |
|  | - Buồng sấy dạng đứng, tích hợp quạt thổi khí nóng phía trên của buồng sấy |
|  | - Độ ồn hoạt động ≤ 65 dB |
|  | - Lưu lượng khí thổi trong buồng sấy: ≥ 200 m3/giờ |
|  | - Nhiệt độ sấy khô (cài đặt) trong khoảng từ ≤ 70 độ C đến ≥ 90 độ C |
|  | - Có các mức như: +) Mức 70°c: Cho các ống thở, ống nội soi và vật liệu nhựa nhạy cảm với nhiệt +) Mức 90°c : Cho các dụng cụ và thiết bị y tế khác |
|  | - Cho phép sấy khô tối đa ≥ 18 rổ đựng dụng cụ hoặc ≥ 36 dây thở đồng thời trong một chu trình hoặc ≥ 09 khay DIN dụng cụ |
|  | Giá để dụng cụ: |
|  | - Vật liệu: thép không gỉ hoặc tốt hơn |
|  | - Cho phép lắp đặt và tháo rời dễ dàng các giá đỡ trong buồng sấy, tùy thuộc vào dụng cụ sấy khô |
|  | Giá treo dây thở: |
|  | - Vật liệu: thép không gỉ hoặc tốt hơn |
|  | - Được thiết kế với các ống thổi khí trực tiếp vào dây thở |
|  | - Giá treo dây thở có tối thiểu ≥ 06 vị trí treo dây thở/ống mê |
|  | - Được thiết kế với các ống thổi khí trực tiếp vào dây thở |
|  | - Có thể sấy các dây thở có chiều dài lên tới 1500mm |
|  | Rổ lưới đụng cụ cụ: bằng thép không gỉ hoặc tốt hơn |
|  | Kích thước của rổ đựng dụng cụ: |
|  | - Chiều rộng: ≥ 250 mm |
|  | - Chiều dài: ≥ 480 mm |
|  | - Chiều cao: ≥ 50 mm |
|  | Hệ thống điều khiển: |
|  | - Điều khiển và hiển thị thông số chu trình sấy khô bằng màn hình tích hợp trên máy chính |
|  | - Có màn hình hiển thị nhiệt độ, thời gian sấy còn lại |
|  | - Máy sử dụng màn hình cảm ứng hoặc phím chức năng để cài đặt chu trình vận hành, nhiệt độ, thời gian và bắt đầu chu trình vận hành. |
|  | - Thời gian sấy khô cho phép cài đặt thông số trong khoảng ≤ 5 phút đến ≥ 90 phút |
|  | - Chức năng cảnh báo bằng ánh sáng, có đèn LED khi máy hoạt động |
|  | - Có bảo vệ quá nhiệt |
|  | Bộ lọc khí: |
|  | - Bộ lọc tĩnh điện làm sạch không khí đi vào, khả năng lọc hạt 0.01 - 5 µm với hiệu suất 94-100% |
|  | - Có bộ phận làm sạch khí vào buồng sấy. |
|  | - Luồng không khí được dẫn từ ngăn trên qua các khe giá treo và xuống đáy tủ. Sau đó không khí được đưa trở lại qua trục không khí trở lại khoang trên. (Không khí đối lưu trong buồng sấy) |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |
| 3 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 7 | Nhà cung cấp có trách nhiệm kết nối với hệ thống CNTT của bệnh viện (nếu có) |

II. KHOA UNG BƯỚU

# 1. Máy X-quang nhũ ảnh 3D

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: năm 2025 trở về sau với máy chính (Bộ phát tia, Bóng X Quang, Tấm cảm biến), mới 100% |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 |
| 3 | Đạt tiêu chuẩn CE/EU Certificate hoặc FDA (Mỹ) hoặc tương đương |
| 4 | Nguồn điện cung cấp: 1 pha 220V; 50Hz |
| 5 | Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |
| 6 | Xuất xứ (Tối thiểu Bộ phát tia, Bóng X Quang, Tấm cảm biến): G7 |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy X-quang nhũ ảnh 3D kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Khung đỡ máy: 01 bộ |
|  | Bộ phát tia cao tần: 01 bộ |
|  | Bóng X-ray với anode xoay: 01 cái |
|  | Tấm cảm biến FPD cỡ ≥24 x 29cm: 01 cái |
|  | Bộ chuẩn trực: 01 bộ |
|  | Bàn đạp chân: 01 bộ |
|  | Khay đựng tấm ≥24 x 29cm với lưới lọc: 01 bộ |
|  | Trạm làm việc cơ bản: 01 bộ |
|  | Trạm làm việc chuyên dụng: 01 bộ |
|  | Phần mềm 3D chuyên dụng cho Xquang vú: 01 bộ |
|  | Phần mềm tăng cường độ tương phản: 01 bộ |
|  | Bộ phần mềm và bộ dụng cụ làm sinh thiết tự động: 01 bộ |
|  | Máy sinh thiết vú chân không: 01 cái, kèm phụ kiện tối thiểu bao gồm: |
|  | + Bàn đạp chân: 01 bộ |
|  | + Bộ điều khiển: 01 bộ |
|  | Thiết bị phụ trợ tối thiểu gồm: |
|  | Tấm che mặt: 01 cái |
|  | Bộ tấm nén chụp phóng đại tia: 01 bộ |
|  | Tấm nén chụp khu trú: 01 cái |
|  | Ghế bệnh nhân ngồi làm sinh thiết: 01 bộ |
|  | Đèn cảnh báo phát tia: 01 bộ |
|  | Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Khung máy |
|  | Cánh tay chữ C được điều khiển lên xuống và xoay bằng động cơ |
|  | Khoảng dịch chuyển lên xuống: ≥ 60cm |
|  | Khoảng cách từ bóng đến tấm nhận ảnh: ≥ 65cm |
|  | Tổng góc quay sang hai bên: ≥ 300 độ |
|  | Khoảng điều chỉnh lực ép: từ ≤ 7daN đến ≥ 20daN |
|  | Bộ phát cao tần |
|  | Công suất: ≥ 8kW |
|  | Dải kV: ≤ 20kV đến ≥ 45kV, bước chỉnh ≤ 1kV |
|  | Dải mAs: ≤ 3mAs tới ≥ 500mAs |
|  | Bóng X-quang |
|  | Số tiêu điểm bóng: ≥ 2 |
|  | Kích thước tiêu điểm bóng nhỏ: ≤ 0,2mm |
|  | Kích thước tiêu điểm bóng lớn: ≤ 0,3mm |
|  | Điện áp qua bóng tối đa: ≥ 45kV |
|  | Độ trữ nhiệt anode: ≥ 300kHU |
|  | Tốc độ tản nhiệt anode: ≥ 450W |
|  | Đầu thu phẳng kỹ thuật số: |
|  | Kích thước detector: ≥ 24 x 28cm |
|  | Kích thước điểm ảnh: ≤ 100µm |
|  | Dải động ảnh thu được: ≥ 13 bits |
|  | Dung lượng ảnh chụp trung bình: ≤ 25MB |
|  | Bộ chuẩn trực |
|  | Trường nhìn FOV tối đa: ≥ 24 x 28 cm (tương thích với tấm cảm biến) |
|  | Điều chỉnh tự động hoặc thủ công |
|  | Bàn đạp chân |
|  | Có bàn đạp chân điều khiển |
|  | Trạm làm việc cơ bản: Có ≥02 màn hình |
|  | Màn hình cảm ứng: |
|  | + Kích thước: ≥ 19 inch |
|  | + Độ phân giải: ≥ 1MP |
|  | Màn hình hiển thị: |
|  | + Kích thước: ≥ 21 inch |
|  | + Độ phân giải: ≥ 2MP |
|  | + Độ tương phản: ≥1800:1 |
|  | + Tỷ lệ hiển thị: ≥4:3 |
|  | Cấu hình trạm xử lý tối thiểu gồm: |
|  | + Vi xử lý Multicore hoặc Intel i5 hoặc tốt hơn |
|  | + RAM ≥ 24GB, dung lượng ổ đĩa cứng ≥ 1TB |
|  | + Chuẩn truyền hình ảnh: DICOM |
|  | + Ổ ghi dữ liệu DVD |
|  | + Các tính năng khác: thu phóng, chuyển vùng, đảo, lật và xoay hình, ghi chú và các chức năng đo,... |
|  | Trạm làm việc chuyên dụng |
|  | Màn hình: |
|  | + Có ≥01 màn hình độ phân giải: ≥ 12MP |
|  | + Kích thước màn hình: ≥ 30 inch |
|  | + Độ tương phản màn hình: ≥ 1200:1 |
|  | + Độ sáng màn hình: ≥ 2000 Cd/m2 |
|  | Cấu hình trạm xử lý tối thiểu gồm: |
|  | + CPU Intel i5 hoặc tốt hơn |
|  | + RAM ≥ 16GB hoặc cao hơn |
|  | + Dung lượng ổ đĩa cứng ≥ 4TB |
|  | + Các tính năng khác: thu phóng, chuyển vùng, ghi chú và các chức năng đo,... |
|  | Phần mềm 3D chuyên dụng cho Xquang vú |
|  | Góc quét ≥ 15° với ≥ 10 lần phát tia thu hình |
|  | Phần mềm tăng cường độ tương phản |
|  | Giúp tăng cường độ tương phản vùng tổn thương |
|  | Sử dụng công nghệ hai mức năng lượng |
|  | Bộ phần mềm và bộ dụng cụ làm sinh thiết tự động |
|  | Cửa sổ sinh thiết: ≥ 5 x 4cm |
|  | Độ chính xác: ± ≤ 1mm |
|  | Bộ dụng cụ và phần mềm làm sinh thiết tự động: |
|  | + Hệ thống định vị và hướng dẫn sinh thiết: Có chức năng đưa kim đến vị trí sinh thiết và giữ bộ đỡ kim sinh thiết |
|  | + Bộ phụ kiện: Phantom, Tấm nén |
|  | Máy sinh thiết vú chân không |
|  | Công suất tối đa: ≥ 1200W |
|  | Lực hút chân không: ≥ 60cmHg |
|  | Hộp chân không dung tích: ≥ 450cc |
|  | Dòng tối đa: ≥ 5A |
|  | Tốc độ sinh thiết ≤ 5 giây/mẫu |
|  | Có thể sử dụng dưới hướng dẫn của siêu âm, nhũ ảnh, MRI |
|  | Có thể rửa nước muối trong lòng vết thương và hút máu trong quá trình sinh thiết |
|  | Có thể tiêm thêm thuốc tê trong quá trình sinh thiết |
|  | Thiết bị phụ trợ: |
|  | Tấm che mặt: Chắn tia X-quang cho phần mặt bệnh nhân |
|  | Bộ tấm nén chụp phóng đại tia độ phóng đại ≥1,8 lần |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |
| 3 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 7 | Yêu cầu chào giá gói dịch vụ bảo hành toàn diện 36 tháng sau khi kết thúc bảo hành tiêu chuẩn. (năm thứ 2 đến năm thứ 4) |

2. Máy sinh thiết u vú VABB chân không

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 |
| 3 | Đạt tiêu chuẩn CE/EU Certificate hoặc FDA (Mỹ) hoặc tương đương |
| 4 | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| 5 | Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 60% |
| 6 | Xuất xứ (máy chính): G7 |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy sinh thiết u vú VABB chân không kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Thân máy chính: 01 cái |
| 2 | Màn hình điều khiển và hiển thị: 01 bộ |
| 3 | Bàn đạp chân: 01 bộ |
| 4 | Bộ điều khiển kim + kim sinh thiết: 01 bộ (hoặc tay cầm kèm kim sinh thiết: 01 bộ) |
| 5 | Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Thân máy chính |
|  | Công suất tối đa ≥ 450W |
|  | Lực hút chân không có giá trị tuyệt đối ≥ 60 cmHg hoặc ≥ 0.8 Bar |
|  | Dòng điện tối đa ≥ 4A |
|  | Tốc độ sinh thiết: ≤ 15 giây mỗi mẫu |
|  | Sử dụng tối thiểu cho nhũ ảnh và MRI |
|  | Có tối thiểu các chế độ điều khiển: |
|  | + Có chế độ lấy mô và chế độ hút thủ công |
|  | + Có thể bơm nước muối vào khoang sinh thiết đồng thời hút ra ngoài |
|  | + Có thể gây tê thông qua kim sinh thiết và hút dịch |
|  | + Có chế độ thử tay cầm kim 1 chu trình trước khi sử dụng hoặc Hiệu chỉnh kim sinh thiết tự động |
| 2 | Bàn đạp chân: |
|  | Chiều dài dây cáp kết nối máy chính: ≥ 2 m |
| 3 | Bộ điều khiển kèm kim / Tay cầm kèm kim: |
|  | Kích cỡ đầu kim: tối thiểu 2 cỡ kim : + Cỡ lớn: 7G hoặc 8G + Cỡ nhỏ: 9G hoặc 10G |
|  | Có tích hợp bộ đánh dấu u sau thực hiện VABB |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |
| 3 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 7 | Kết nối với hệ thống CNTT của Bệnh viện |

3. Máy soi camera huỳnh quang

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 |
| 3 | Đạt tiêu chuẩn CE/EU Certificate hoặc FDA (Mỹ) hoặc tương đương |
| 4 | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| 5 | Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 60% |
| 6 | Xuất xứ (máy chính): G7 |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy soi camera huỳnh quang kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Bộ xử lý hoặc hộp điều khiển xử lý tín hiệu: 01 bộ |
| 2 | Đầu camera huỳnh quang dùng cho phẫu thuật hở: 01 cái |
| 3 | Màn hình hiển thị: 01 cái |
| 4 | Cánh tay/Giá đỡ camera: 01 cái |
| 5 | Màn bọc che camera, dùng một lần, vô trùng, gói ≥ 25 chiếc: 01 gói |
| 6 | Xe đẩy chính hãng: 01 Chiếc |
| 7 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Ứng dụng cho phẫu thuật, tối thiểu có: |
|  | + Phẫu thuật phụ khoa |
|  | + Phẫu thuật thẩm mỹ và tái tạo |
|  | + Phẫu thuật vú |
| 1 | Bộ xử lý hình ảnh/Hộp xử lý |
| TÍNH NĂNG ƯU VIỆT | Có khả năng nâng cấp dùng cho mổ hở và mổ nội soi |
|  | Có công nghệ hiển thị hình ảnh có chiều sâu, kết cấu, chi tiết |
|  | Có công nghệ tăng cường màu sắc và chi tiết |
|  | Chế độ ánh sáng, tối thiểu có: Chế độ ánh sáng trắng tiêu chuẩn, Chế độ huỳnh quang tiêu chuẩn |
|  | Video output: MP4 hoặc 12G-SDI hoặc tương đương |
|  | Sử dụng công nghệ cảm biến CMOS hoặc sử dụng đèn chiếu ánh sáng trắng |
|  | Nếu sử dụng công nghệ cảm biến CMOS: |
|  | + Công nghệ 4K UHD ≥ 4096 x 2160 pixels |
|  | Nếu sử dụng đèn chiếu ánh sáng trắng: |
|  | + Độ phân giải không gian ≥ 1.12 lp/mm |
|  | + Tốc độ khung hình ≥ 25 fps |
|  | + Cường độ ≥ 5000 lux tại 20cm |
|  | + Nhiệt độ màu ≥ 3500K |
|  | + Chỉ số hoàn màu IRC ≥ 85 |
| 2 | Màn hình hiển thị |
|  | Kích thước ≥ 23 inch |
|  | Độ phân giải ≥ 1920x1080 pixels |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |
| 3 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 7 | Nhà cung cấp có trách nhiệm kết nối với hệ thống CNTT của bệnh viện |

# 4. Máy siêu âm cầm tay (Máy doppler mạch máu cầm tay)

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 |
| 3 | Nguồn điện: Sử dụng pin |
| 4 | Xuất xứ (máy chính): G7 |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
| 1 | Máy chính: 01 cái |
| 2 | Đầu dò: 01 bộ |
| 3 | Phụ kiện kèm theo tối thiểu gồm: |
|  | + Túi đựng: 01 cái |
|  | + Gel siêu âm: 01 bộ |
|  | + Tai nghe: 01 cái |
| 4 | Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Máy siêu âm cầm tay đa chức năng, sử dụng đo và chẩn đoán mạch máu (động mạch và tĩnh mạch) |
|  | Hiển thị nhịp tim dạng sóng hoặc dạng số |
|  | Có công nghệ giảm nhiễu cho âm thanh |
|  | Đầu dò |
|  | Tần số hoạt động tối thiểu gồm: 5 MHz, 8 MHz |
|  | Đo được áp lực tâm thu ở cánh tay, cổ chân |
|  | Pin sạc |
|  | Sử dụng pin sạc nguồn pin ≥ 1.2V |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |
| 3 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |